编号：H-940-001530-00

# MGIEasy 全基因组甲基化⽂库制备试剂盒

货号：940-001530-00 (16 RXN)

940-001527-00 (96 RXN)

试剂盒版本号：V3.0

使⽤说明书

版本：3.0

关于说明书

©2025 深圳华大智造生物电子科技有限公司 版权所有

本说明书及其包含的信息为深圳华大智造生物电子科技有限公司（以下简称华大智造）的专有保密信息，未经华大智造的书面许可，任何个人或组织不得全部或部分地对本说明书进行重印、复制、修改、传播或公布给他人。本说明书的读者为终端用户。说明书作为产品的一部分，由华大智造授权终端用户予以使用。严禁未授权的个人使用本说明书。

华大智造对本说明书不做任何种类的保证，包括（但不限于）用于特定目的的商业性和合理性的隐含保证。华大智造已经采取措施，确保本说明书的准确性。但是，华大智造对遗漏不承担责任，并保留任何对本说明书和产品进行改进以提高其可靠性、功能或设计的权利。

本说明书中的所有图片均为示意图，图片内容可能与实物有细微差异，请以购买的产品为准。

DNBSEQ™、MGISEQ™、ALPAQUA®、Agilent®、Ambion®、Axygen®、Invitrogen®、 Qubit® 、 PerkinElmer®、 Advanced Analytical®、Thermo Fisher®、NEB®，以及文中涉及的其它名称及商标属于各自所有者资产。

制造商信息

| ⽣产企业 | 深圳华大智造生物电子科技有限公司 |
| --- | --- |
| ⽣产地址 | 深圳市盐田区盐田街道沿港社区北山道 146 号北山工业区 11 栋 2 楼 |
| 电 话 | 4000-688-114 |
| 技术⽀持 | MGI-service@mgi-tech.com |
| ⽹ 址 | www.mgi-tech.com |

版本记录

| 说明书版本 | 试剂盒版本 | ⽇期 | 修订内容摘要 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.0 | V3.0 | 2025 年 3 月 | Control DNA 改为只打断不纯化； 增加 MGISEQ-2000RS StandardMPS 2.0 测序试剂适配；增加 DNBSEQ-T7RS StandardMPS 甲基化测序试剂适配 |
| 2.0 | V3.0 | 2024 年 7 月 | 修订测序平台版本号；注意事项中补充样本起始量和末修投入量推荐表格；增加 Adapter 使用注意事项；修订流程表格；修订样本打断及片段选择；末端修复产物纯化和加 "A" 尾合并章节；修订 DNB 加载方法；附录中补充打断条件；附录中补充 Barcode 使用注意事项；修订 70 mL 磁珠的 TE Buffer 规格 |
| 1.0 | V3.0 | 2023 年 12 月 | 首次发布 |

请下载最新版说明书，对照相应版本的试剂盒使用。

搜索货号或产品名，下载说明书: https://www.mgi-tech.com/download/files

| ⽬录 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 产品信息 |  | 1 |  |
|  |  | 1.1 产品描述 | 1 |  |
|  |  | 1.2 适⽤范围 | 1 |  |
|  |  | 1.3 适⽤测序平台 | 1 |  |
|  |  | 1.4 组分 | 2 |  |
|  |  | 1.5 储存与运输 | 4 |  |
|  |  | 1.6 ⾃备物料清单 | 4 |  |
|  |  | 1.7 注意事项 | 6 |  |
|  |  | 1.8 流程 | 8 |  |
|  | 2 样本打断及⽚段筛选 |  | 9 |  |
|  |  | 2.1 样本打断 | 9 |  |
|  |  | 2.2 打断产物⽚段筛选 | 10 |  |
|  |  | 2.3 ⽚段筛选产物质控 | 13 |  |
|  | 3 ⽂库构建标准流程 |  | 14 |  |
|  |  | 3.1 末端修复 | 14 |  |
|  |  | 3.2 末端修复产物纯化和加 "A" 尾 | 16 |  |
|  |  | 3.3 接头连接 | 17 |  |
|  |  | 3.4 连接产物纯化 | 19 |  |
|  |  | 3.5 酶促转化 | 21 |  |
|  |  | 3.6 PCR | 28 |  |
|  |  | 3.7 PCR 产物纯化 | 29 |  |
|  |  | 3.8 PCR 产物质检 | 31 |  |
|  | 4 环化消化 |  | 33 |  |
|  |  | 4.1 变性及单链环化 | 33 |  |
|  |  | 4.2 酶切消化 | 35 |  |
|  |  | 4.3 消化产物纯化 | 36 |  |
|  |  | 4.4 消化产物质检 | 37 |  |
|  | 5 测序 |  | 38 |  |
|  |  | 5.1 MGISEQ-2000RS WGMS DNB 制备 | 38 |  |
|  |  | 5.2 MGISEQ-2000RS DNB 加载 | 40 |  |
|  |  | 5.3 DNBSEQ-T7RS 测序 | 42 |  |
|  |  |  |  | I |

- 附录	43

  - 打断条件	43

  - PCR BC Primer 使⽤说明	46

##### II

- 产品信息

  - 产品描述

MGIEasy 全基因组甲基化文库制备试剂盒 V3.0 是为华大智造 (MGI) 高通量测序平台量身打造的全基因组甲基化文库构建试剂盒。该试剂盒将打断片选好的DNA 经过末端修复、加 "A"、加接头、酶转、PCR 和环化，制备成 MGI 高通量测序平台专用的甲基化文库。试剂盒中提供的所有试剂都经过严格的质量控制和功能验证，最大程度上保证了文库制备的稳定性和重复性。

  - 适⽤范围

本试剂盒可进行全基因组甲基化高通量测序文库构建，主要适用于人和常见动植物（如：小鼠、拟南芥等）的血液、新鲜组织、细胞、福尔马林固定石腊包埋的组织样本等的全基因组DNA，以及血浆的游离 DNA。

  - 适⽤测序平台

构建的文库适用以下测序平台及测序类型:

表 1 测序平台及测序类型推荐

| 测序平台 | 测序类型 | ISW 版本 | Basecall 版本 |
| --- | --- | --- | --- |
| MGISEQ-2000RS | PE100 / PE150 (StandardMPS) | 1.8.0.2158 及以上 | 1.7.1.613 及以上 |
| MGISEQ-2000RS | PE100 / PE150 (StandardMPS 2.0) | 1.8.2.2293 及以上 | 1.7.1.658 及以上 |
| DNBSEQ-T7RS | PE150 (StandardMPS) | 1.5.0.887 及以上 | BCS_1.5.0.316 及以上 |

##### 1

  - 组分

本试剂盒包含有 2 个规格，分别是 16 RXN 和 96 RXN。每个试剂套装包含 3 ~ 4 个独立试剂盒。不同规格试剂盒、货号、组分信息见下表。

套装中包含信息卡片，客户可通过卡片信息登录 MGI 官网，下载相应说明书及 SDS 文件。

表 2 MGIEasy 全基因组甲基化⽂库制备试剂盒 (16 RXN) (货号: 940-001530-00)

| 试剂盒及货号 | 组分信息 | 管盖颜⾊ | 规格及数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| MGIEasy 全基因组甲基化文库制备模块 货号: 940-001529-00 | ER Buffer | 橙色 | 144 μL/支× 1 |
|  | ER Enzyme | 橙色 | 16 μL/支× 1 |
|  | Purif Suppl | 无色 | 18 μL/支× 1 |
|  | AT Buffer | 绿色 | 152 μL/支× 1 |
|  | AT Enzyme | 绿色 | 8 μL/支× 1 |
|  | WGMS Adapter | 红色 | 80 μL/支× 1 |
|  | Ad-Lig Buffer | 红色 | 288 μL/支× 1 |
|  | Ligation Enhancer | 棕色 | 32 μL/支× 1 |
|  | Ad Ligase | 红色 | 80 μL/支× 1 |
|  | U-PCR Enzyme | 蓝色 | 400 μL/支× 1 |
|  | X Enhancer | 紫色 | 64 μL/支× 1 |
|  | PCR BC Primer 1-3, 18, 5-8 | 八连管 | 5 μL/孔 × 8 |
|  | PCR BC Primer 9-16 | 八连管 | 5 μL/孔 × 8 |
| MGIEasy 环化模块货号: 1000005260 | Splint Buffer | 紫色 | 186 μL/支× 1 |
|  | DNA Rapid Ligase | 紫色 | 8 μL/支× 1 |
|  | Digestion Buffer | 白色 | 23 μL/支× 1 |
|  | Digestion Enzyme | 白色 | 42 μL/支× 1 |
|  | Digestion Stop Buffer | 白色 | 120 μL/支× 1 |

##### 2

| 试剂盒及货号 | 组分信息 | 管盖颜⾊ | 规格及数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| MGIEasy DNA 纯化磁珠试剂盒货号: 940-001174-00 | DNA Clean Beads | 白色 | 15 mL/支×1 |
|  | TE Buffer | 白色 | 17 mL/支×1 |

表 3 MGIEasy 全基因组甲基化⽂库制备试剂盒 (96 RXN) (货号: 940-001527-00)

| 试剂盒及货号 | 组分信息 | 管盖颜⾊ | 规格及数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| MGIEasy 全基因组甲基化文库制备模块 货号: 940-001528-00 | ER Buffer | 橙色 | 864 μL/支× 1 |
|  | ER Enzyme | 橙色 | 96 μL/支× 1 |
|  | Purif Suppl | 无色 | 106 μL/支× 1 |
|  | AT Buffer | 绿色 | 912 μL/支× 1 |
|  | AT Enzyme | 绿色 | 48 μL/支× 1 |
|  | Ad-Lig Buffer | 红色 | 864 μL/支× 2 |
|  | Ligation Enhancer | 棕色 | 192 μL/支× 1 |
|  | Ad Ligase | 红色 | 480 μL/支× 1 |
|  | U-PCR Enzyme | 蓝色 | 1200 μL/支× 2 |
|  | X Enhancer | 紫色 | 384 μL/支× 1 |
| MGIEasy 甲基化接头和单端条形码引物模块 货号: 940-001531-00 | WGMS Adapter | 红色 | 480 μL/支× 1 |
|  | PCR BC Primer-96 | / | 5 μL/孔 × 96 |
| MGIEasy 环化模块货号: 1000017573 | Splint Buffer | 紫色 | 1144 μL/支× 1 |
|  | DNA Rapid Ligase | 紫色 | 48 μL/支× 1 |
|  | Digestion Buffer | 白色 | 135 μL/支× 1 |
|  | Digestion Enzyme | 白色 | 250 μL/支× 1 |
|  | Digestion Stop Buffer | 白色 | 720 μL/支× 1 |
| MGIEasy DNA 纯化磁珠试剂盒货号: 940-001526-00 | DNA Clean Beads | 白色 | 70 mL/支×1 |
|  | TE Buffer | 白色 | 35 mL/支×1 |

##### 3

  - 储存与运输

表 4 试剂盒储存与运输条件

| 试剂盒 | 储存温度 | 运输温度 |
| --- | --- | --- |
| MGIEasy 全基因组甲基化文库制备模块 | -25 ℃ ~ -15 ℃ | -80 ℃ ~ -15 ℃ |
| MGIEasy 甲基化接头和单端条形码引物模块 |  |  |
| MGIEasy 环化模块 |  |  |
| MGIEasy DNA 纯化磁珠试剂盒 | 2 ℃ ~ 8 ℃ |  |

- 若使用冰袋或干冰进行运输，请在收到货物后检查是否有剩余的冰或干冰。

- 有效期见试剂盒标签。当运输条件、储存条件及使用方式都正确时，所有组分在有效期内均能保持完整活性。

- 文库制备模块中的 Ligation Enhancer 首次使用后需室温避光储存，避免反复冻融。

  - ⾃备物料清单

表 5 MGI 产品订购信息

| 货号 | 型号 | 名称 |
| --- | --- | --- |
| 1000012554 | FCL PE100 | MGISEQ-2000RS 高通量测序试剂套装 (StandardMPS) |
| 1000012555 | FCL PE150 | MGISEQ-2000RS 高通量测序试剂套装 (StandardMPS) |
| 940-001807-00 | G400 FCL PE100 | MGISEQ-2000RS 高通量测序试剂套装 (StandardMPS 2.0) |
| 940-001794-00 | G400 FCL PE150 | MGISEQ-2000RS 高通量测序试剂套装 (StandardMPS 2.0) |
| 940-002625-00 | T7 Methylation FCL PE150 | DNBSEQ-T7RS 甲基化高通量测序试剂套装 |
| 1000005033 | V3.0 | 标准文库试剂* |

* 在 DNBSEQ-T7RS V1.0 相机测序仪进行基因组 DNA 单选或者双选甲基化文库的测序时，需要额外订购 V3.0 标准文库试剂。以下几种情况不需要订购 V3.0 标准文库试剂：在 DNBSEQ-T7RS 上进行游离 DNA 测序，DNBSEQ-T7RS 测序仪为 V2.0 相机，在 MGISEQ-2000RS 上测序。

表 6 设备清单

| 名称 | 推荐品牌 |
| --- | --- |
| Covaris 打断仪 | Covaris |
| 漩涡混匀仪 | Kylin Bell, 型号: VORTEX-6 或同等功能仪器 |
| 小型离心机 | 佑宁仪器, 型号: Mini-7KS 或同等功能仪器 |
| 移液器 | Eppendorf Research, 货号: 3120000216, 3120000224, 3120000232, 3120000240, 3120000259 以及 3120000267 |

##### 4

| 名称 | 推荐品牌 |
| --- | --- |
| PCR仪 | Bio-Rad, 型号: C1000 或 Bioer Technology, 型号: TC-96/G/H (b) C |
| 24 孔磁力架 | NEB，货号: S1515S 或同等功能仪器 |
| 96 孔板磁力架 | ALPAQUA, 货号: A00400 或同等功能仪器 |
| 1.5mL 管磁力架 | Thermo Fisher, 货号: 12321D 或同等功能仪器 |
| Qubit3.0 荧光定量仪 | Thermo Fisher, 货号: Q33216 或同等功能仪器 |
| Agilent 2100 Bioanalyzer | Agilent Technologies, 货号: G2939AA 或同等功能仪器 |

表 7 试剂耗材清单

| 名称 | 推荐品牌 |
| --- | --- |
| 非甲基化 Lambda DNA* | Promega, 货号: D1521 或同等功能试剂 |
| NEBNext Enzymatic Methyl-seq Conversion Module | NEB, 货号: E7125S / E7125L |
| 甲酰胺* | Diamond, 货号: A100314-0100 或同等功能试剂 |
| 2M 氢氧化钠溶液* | 阿拉丁, 货号: S128511-1L 或同等功能试剂 |
| Nuclease Free water (NF water) | Ambion, 货号: AM9937 |
| 1x TE Buffer，pH 8.0 | Ambion, 货号: AM9858 |
| 无水乙醇 (分析纯) | 西陇化工, 货号: 72188-01 |
| Qubit ssDNA Assay Kit | Invitrogen, 货号: Q10212 或 YEASEN, 货号: 12645ES60/ 12645ES76 |
| Qubit dsDNA HS Assay Kit | Invitrogen, 货号: Q32854 或 YEASEN, 货号: 12640ES60/ 12640ES76 |
| 安捷伦高灵敏度DNA分析试剂盒 | Agilent, 货号: 5067-4626 |
| DNA 分析试剂盒 | Agilent, 货号: 5067-1504 或同等功能仪器配套的分析试剂 |
| Covaris 打断管 | Covaris |
| 移液器吸头 | Axygen, 货号: T-300 10 μL 短白吸头, T-200-Y 200 μL 黄吸头以及 T-1000-B 1000 μL 蓝吸头 |
| 1.5 mL 离心管 | Ambion, 货号: AM12450 |
| 0.2 mL PCR 管或 96 孔板 | Axygen, 货号: PCR-02-C 或 Axygen, 货号: PCR-96M2-HS-C |
| Qubit Assay Tubes 或 0.5 mL 透明薄壁管 | Invitrogen, 货号: Q32856 或 Axygen, 货号: PCR-05-C |

* 非甲基化 Lambda DNA 不需打断，在氧化反应中保护连接产物，可提前稀释至 200 ng/μL。

##### 5

* 甲酰胺和 2M 氢氧化钠溶液是酶促转化变性时使用，二者购买其一即可。

  - 注意事项

    - 样本要求及处理

#### 样本类型

本试剂盒适用于人（如：全血、新鲜组织、细胞、福尔马林固定石蜡包埋的组织样本、血浆等）、常见动植物（如：小鼠、拟南芥等）的提取 DNA。

#### 样本完整度

        - 基因组 DNA 推荐使用完整度良好，琼脂糖凝胶电泳主带 ≥ 23 Kb，无明显拖尾的样本进行文库构建。

        - 游离 DNA 推荐使用主峰分布在 160 ~ 180 bp 的样本进行文库构建。

#### 样本纯度

推荐使用纯度良好（吸光度检测 1.8 ≤ OD260/OD280 ≤ 2.0, OD260/OD230 ≥1.7，琼脂糖凝胶电泳无明显蛋白和 RNA 条带）的样本进行文库构建。如果 DNA 中含有高浓度蛋白或多糖类物质等杂质，建议将 DNA用 2 x 体积的磁珠纯化后溶解于 TE Buffer。

#### 基因组 DNA 起始量

本试剂盒可对 100 ~ 1000 ng 基因组 DNA 进行文库制备。若基因组 DNA 量足够，优先推荐使用高起始量基因组 DNA 进行文库构建，以达到最优效果。其中样本浓度测定推荐使用 Qubit 或 BMG。

打断起始量应结合基因组 DNA 总量、片选方式一起考虑。具体参见下表进行方案选择。

表 8 基因组 DNA 打断起始量范围推荐

| 最低起始量 (ng) | 起始量范围 (ng) | ⽚选⽅式 |
| --- | --- | --- |
| 100 | 100 ~ 500 | 磁珠单选 |
|  | 500 ~ 1000 | 磁珠单选或磁珠双选 |

磁珠单选回收效率需 ≥ 30%， 磁珠双选回收效率需 ≥ 10%，否则需要适当调整起始量范围或/和 PCR 循环数。

        - 磁珠单选纯化后的文库主片段分布在 300 ~ 700 bp 范围，主峰分布在 350 ~ 480 bp。

        - 磁珠双选纯化后的文库主片段分布在 300 ~ 500 bp 范围，主峰分布在 350 ~ 450 bp。

        - 相关实验操作，见第 10 页“打断产物片段筛选”。

##### 6

#### 游离 DNA 起始量

本试剂盒可对 5 ~ 20 ng 游离 DNA 进行文库制备，不需要打断和片选，可直接进行末端修复。游离 DNA建议使用 TE Buffer 洗脱，若提取过程中带入高浓度金属离子螯合剂或其他盐，可能会影响末端修复步骤的效率。

#### 末端修复样本投⼊量

表 9 末端修复样本投⼊量

| 样本类型 | 末端修复 DNA 推荐投⼊量 (ng) |
| --- | --- |
| 片选后 gDNA | 10 ~ 50 |
| 游离 DNA | 5 ~ 20 |

    - 关于 Adapter 使⽤

由于设计工艺不同，只能使用本试剂盒WGMS Adapter，不能使用其他试剂盒 Adapter，否则会导致文库构建失败。

    - 其他注意事项

- 本产品仅用于科研用途，不用于临床诊断，使用前请仔细阅读本说明书。

- 实验前请熟悉需使用的各种仪器的注意事项并掌握其操作方法。

- 本说明书提供的实验流程是通用的，实际可根据具体的实验设计、样本特征、测序应用和设备进行实验流程、反应参数的调整，以优化性能和效率。

- 为避免样本交叉污染，推荐使用带滤芯的吸头，吸取不同样本时请更换吸头。

- 推荐在带热盖的 PCR 仪中进行各步骤反应，使用前应预热 PCR 仪至反应温度附近。如果 PCR 仪无法设置热盖温度，也可保持在 105 ℃。

- PCR 产物如操作不当极容易产生气溶胶污染，进而影响实验结果准确性。因此，推荐将PCR 反应体系配制区和 PCR 产物纯化检测区进行强制性的物理隔离；不同功能区使用其专用的移液器等设备；并定时对各实验区域进行清洁（使用 0.5% 次氯酸钠或 10% 漂白剂进行擦拭清理），以保证实验环境的洁净度。

- 应避免皮肤和眼睛直接接触样本及试剂，一旦发生意外请立即用大量清水冲洗并及时就医。

- 所有样本和各种废弃物均应按相关法规规定处理。

- 若有其他疑问，请联系 MGI 技术支持：MGI-service@mgi-tech.com

##### 7

  - 流程

表 10 建库流程

| 序号 | 流程 | ⼿⼯操作时⻓ (单个反应) | 总时⻓ (单个反应) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | 样本打断 | 2 min | 10 min |
| 2.2 | 打断产物片段筛选 | 5 min | 20 min |
| 2.3 | 片段筛选产物质控 | 2 min | 5 min |
| 3.1 | 末端修复 | 2 min | 32 min |
| 3.2 | 末端修复产物纯化和加 "A" 尾 | 5 min | 25 min |
| 3.3 | 接头连接 | 3 min | 18 min |
| 3.4 | 连接产物纯化 | 5 min | 18 min |
| 3.5.1 | 氧化 | 5 min | 1 h 35 min |
| 3.5.2 | 氧化产物纯化 | 5 min | 18 min |
| 3.5.3 | 变性 | 2 min | 17 min |
| 3.5.4 | 脱氨 | 2 min | 3 h 2 min |
| 3.5.5 | 脱氨产物纯化 | 5 min | 28 min |
| 3.6 | PCR | 2 min | 30 min |
| 3.7 | PCR产物纯化 | 5 min | 18 min |
| 3.8 | PCR产物质检 | 2 min | 5 min |
| 4.1 | 变性及单链环化 | 5 min | 45 min |
| 4.2 | 酶切消化 | 2 min | 12 min |
| 4.3 | 消化产物纯化 | 5 min | 28 min |
| 4.4 | 消化产物质检 | 2 min | 5 min |
| 总计 |  | 66 min | 10 h 11 min |

- 总时长：单个反应的理论时长，单次建库样本数增多，时间将延长。

- 手工操作时长：手工操作流程的累计时长。操作人员熟练度不同，手工操作时间会有一定波动。

- ：停止点。

##### 8

- 样本打断及⽚段筛选

  - 样本打断

    - 准备

表 11 试剂准备

| 试剂名称 | 要求 |
| --- | --- |
| TE Buffer | 室温暂存 |

表 12 样本准备

| 样本名称 | ⽤途 | 来源 | 要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| DNA | 待甲基化建库的样本 | 客户自备 | 室温解冻，涡旋混匀，离心，冰上暂存 |
| Control DNA CpG unmethylated Lambda (2 ng/μL) | 评估文库非甲基化 C 的转化率 | 客户自备，NEBNext Enzymatic Methyl-seq Conversion Module或其他同等功能试剂 | 室温解冻，涡旋混匀，离心，冰上暂存 |
| Control DNA CpG methylated pUC19 (0.1 ng/μL) | 评估 TET2 酶的氧化效率 | 客户自备，NEBNext Enzymatic Methyl-seq Conversion Module或其他同等功能试剂 | 室温解冻，涡旋混匀，离心，冰上暂存 |

- Control DNA CpG unmethylated Lambda 的 FASTA 文件网址为 https:// www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/J02459

- Control DNA CpG methylated pUC19 的 FASTA 文件网址为 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/ nuccore/L09137

##### 9

    - 样本打断

- 本试剂盒只适配采用机械打断的方法获得的片段化DNA，不适配采用酶打断的方法获得的片段化DNA。

- 请将基因组 DNA 打断至 100 bp ~ 1000 bp 之间，主带 300 ~ 700 bp。

- 附录第 43 页“打断条件”列举了 Covaris 各型号打断仪 55 μL 体积的打断条件参数。若需要其他体积 (15 μL、130 μL 或 200 μL 等) 打断条件，请参考 Covaris 官网 https://www.covaris.com/wp/ wp-content/uploads/resources_pdf/pn_010308.pdf。

- 若采用其他耗材打断，推荐设计梯度打断实验，确定最适打断条件后，方可正式开始打断。

- Control DNA 的打断条件可以与基因组 DNA 保持一致。

- 将 Control DNA CpG unmethylated Lambda 和 Control DNA CpG methylated pUC19 混合在同一管中打断，以 55 μL 打断体系为例：分别取 27.5 μL (55 ng) Control DNA CpG unmethylated Lambda 和 27.5 μL (2.75 ng) Control DNA CpG methylated pUC19 到同一打断管中，混匀离心后再打断。也可以使⽤具有同等功能的其他品牌 Control DNA 作为替代。

  - Control DNA 可以只打断不纯化。

  - 打断后产物可置 -20 ℃ 冰箱储存。

  - 打断产物⽚段筛选

- 操作前请仔细阅读第 6 页“表 8 基因组 DNA 打断起始量范围推荐”。根据不同的实验方案选择合适的片段筛选（磁珠单选或磁珠双选）方法。

- 打断后的基因组 DNA，需使用 TE Buffer 将体积补至 100 μL 后，再进行片段筛选。

    - 磁珠单选

- 下述步骤使用 80 μL (0.8 ×) 磁珠对 100 μL 打断产物进行片段筛选。

- 添加试剂、转移上清时请勿触碰、吸取磁珠。若不慎吸到磁珠，可将磁珠与液体全部打回管内，再次分离后再吸取上清。

#### 准备

试剂：需使用本试剂盒中的 DNA Clean Beads。

表 13 试剂准备

| 试剂名称 | 要求 |
| --- | --- |
| 80% 乙醇 | 自备物料，新鲜配制 |
| TE Buffer | 室温暂存 |
| DNA Clean Beads | 提前 30 min 取出平衡至室温，每次使用前充分涡旋混匀 |

##### 10

#### 磁珠单选

若使用 1.5 mL 离心管及适配磁力架进行纯化，请先分别将各样本全部反应液转移至新的 1.5 mL 离心管。

- 检查打断后样本体积，若体积不足 100 μL，用 TE Buffer 补足。

- 混匀 DNA Clean Beads，吸取 80 μL DNA Clean Beads 至各样本管中，涡旋混匀至所有磁珠悬浮。

- 室温孵育 5 min。

- 将样本管瞬时离心，再置于磁力架上静置 2~5 min 至液体澄清，小心吸取上清并丢弃。

- 保持样本管固定于磁力架上，加入 150 μL 80% ⼄醇漂洗磁珠及管壁，静置 30 s，小心吸取上清并丢弃。

- 重复步骤 5 一次。尽量吸干管内液体，有少量残留在管壁时可将样本管瞬时离心，在磁力架上分离后，用小量程移液器将管底液体吸干。

- 保持样本管固定于磁力架上，打开管盖，室温干燥，直至磁珠表面无反光、无开裂。

磁珠过度干燥 (开裂) 将导致产量降低。

- 将样本管从磁力架上取下，加入 32 μL TE Buffer 进行 DNA 洗脱，涡旋混匀至所有磁珠悬浮。

也可根据实际需求，适当减少洗脱体积。

- 室温孵育 5 min。

- 将样本管瞬时离心，再置于磁力架上静置 2~5 min 至液体澄清，小心吸取 30 μL 上清液至新的 0.2 mL PCR 管。

产物纯化后可置 -20 ℃ 冰箱储存。

    - 磁珠双选

- 下述步骤使用 55 μL (0.55 ×) + 20 μL (0.2 ×) 磁珠对打断产物进行片段筛选。

- 添加试剂、转移上清时请勿触碰、吸取磁珠。若不慎吸到磁珠，可将磁珠与液体全部打回管内，再次分离后再吸取上清。

#### 准备

试剂：选用 MGIEasy DNA 纯化磁珠试剂盒。

表 14 试剂准备

| 试剂名称 | 要求 |
| --- | --- |
| 80% 乙醇 | 自备物料，新鲜配制 |
| TE Buffer | 室温暂存 |
| DNA Clean Beads | 提前 30 min 取出平衡至室温，每次使用前充分涡旋混匀 |

##### 11

#### 磁珠双选

若使用 1.5 mL 离心管及适配磁力架进行纯化，请先分别将各样本全部反应液转移至新的 1.5 mL 离心管。

- 检查打断后样本体积，若体积不足 100 μL，用 TE Buffer 补足。

- 混匀 DNA Clean Beads，吸取 55 μL DNA Clean Beads 至各样本管中 ，涡旋混匀至所有磁珠悬浮。

- 室温孵育 5 min。

- 将样本管瞬时离心，再置于磁力架上静置 2~5 min 至液体澄清，小心吸取 150 μL 上清液至新的 0.2 mL PCR 管。

此步保留上清，丢弃磁珠。根据需要回收磁珠上的 DNA。

- 吸取20 μL DNA Clean Beads 至含有上清液的样本管中，用移液器轻轻吸打至少 10 次至所有磁珠悬浮。或涡旋混匀。

- 室温孵育 5 min。

- 将样本管瞬时离心，再置于磁力架上静置 2~5 min 至液体澄清，小心吸取上清并丢弃。

- 保持样本管固定于磁力架上，加入 150 μL 80% ⼄醇漂洗磁珠及管壁，静置 30 s，小心吸取上清并丢弃。

- 重复步骤 8 一次。尽量吸干管内液体，有少量残留在管壁时可将样本管瞬时离心，在磁力架上分离后，用小量程移液器将管底液体吸干。

- 保持样本管固定于磁力架上，打开管盖，室温干燥，直至磁珠表面无反光、无开裂。

磁珠过度干燥 (开裂) 将导致产量降低。

- 将样本管从磁力架上取下，加入 32 μL TE Buffer 进行 DNA 洗脱，涡旋混匀至所有磁珠悬浮。

也可根据实际需求，适当减少洗脱体积。

- 室温孵育 5 min。

- 将样本管瞬时离心，再置于磁力架上静置 2~5 min 至液体澄清，小心吸取 30 μL 上清液至新的 0.2 mL PCR 管。

产物纯化后可置 -20 ℃ 冰箱储存。

##### 12

  - ⽚段筛选产物质控

若实验流程已稳定建立，此步质控可抽样检测或省略。

- 取 1 μL 片选产物用于定量检测。可使用 Qubit dsDNA HS Assay Kit 或 Quant-iT PicoGreen dsDNA Assay Kit 等双链 DNA 荧光定量试剂盒，按照定量试剂盒的操作说明对片选产物进行定量。

  - 下图为打断后 0.8 x 磁珠单选产物的 Agilent 2100 Bioanalyzer 检测结果。

图 1 打断后 0.8 x 单选 2100 ⽚段分布

  - 下图为打断后 0.55 x + 0.2 x 磁珠双选产物的 Agilent 2100 Bioanalyzer 检测结果。

图 2 打断后 0.55 x + 0.2 x 双选 2100 ⽚段分布

##### 13

- ⽂库构建标准流程

  - 末端修复

- 操作前请仔细阅读第 6 页“注意事项”。

- 推荐使用 50 ng 片选后产物（浓度 ≥ 1.75 ng/μL）进行末端修复，最低可尝试使用 10 ng 片选后产物

（浓度 ≥ 0.35 ng/μL）。

- 对于游离 DNA，不需打断，推荐使用 20 ng（浓度 ≥ 0.69 ng/μL）进行末端修复，最低可尝试使用 5 ng 游离 DNA（浓度 ≥ 0.18 ng/μL）。

- 样本量足够时请使用推荐末端修复起始量进行建库。当末端修复起始量降低时，可尝试建库，但会导致文库 duplication rate 升高，覆盖度降低。

- 使用前请预热 PCR 仪至反应温度 20 ℃。

- 以下末端修复简写为 ER。

    - 准备

试剂：试剂用前混匀，使用后尽快放回冰箱储存。

表 15 试剂准备

| 试剂名称 | 要求 |
| --- | --- |
| 打断好的 Control DNA | 客户自备，室温解冻，涡旋混匀、离心，冰上暂存 |
| TE Buffer | 室温暂存 |
| ER Buffer | 室温解冻，涡旋混匀，离心，冰上暂存 |
| ER Enzyme | 轻弹底部混匀，离心，冰上暂存 |
| Purif Suppl | 轻弹底部混匀，离心，冰上暂存 |
| DNA Clean Beads | 提前 30 min 取出平衡至室温，每次使用前充分涡旋混匀 |

##### 14

    - 末端修复

- 根据样本浓度，取适量样本 (打断片选后产物推荐 50 ng，游离 DNA 推荐 20 ng) 至新的 0.2 mL PCR

管，体积应少于 29 μL，不足 29 μL 部分用 TE Buffer 补足。

- 根据所需反应数，在冰上配制 ER 反应液，涡旋混匀，瞬时离心后置于冰上。

表 16 ER 反应液的配制

| 组分 | 单个反应体积 |
| --- | --- |
| 打断好的 Control DNA | 1 μL |
| ER Buffer | 9 μL |
| ER Enzyme | 1 μL |
| Total | 11 μL |

- 吸取 11 μL ER 反应液至各样本管中 (3.1.2 节步骤 1)，涡旋混匀 3 次，每次 3 s，瞬时离心后置于冰上。

- 将 PCR 管置于提前预热到 20 ℃ 的 PCR 仪上，跳过第一步 (20 ℃ Hold)，按下表的条件进行反应。

表 17 ER 反应条件 (体系: 40 μL)

| 温度 | 时间 |
| --- | --- |
| 35 ℃ 热盖 | On |
| 20 ℃ | Hold |
| 20 ℃ | 30 min |
| 20 ℃ | Hold |

ER 反应不要设置 4 ℃ hold，反应结束后 PCR 管不能放在冰上。

- 在 ER 反应还剩 5 min 时，根据所需反应数，按下表配制 ER 磁珠混合液，涡旋混匀后置于室温。

表 18 ER 磁珠混合液的配制 （现配现⽤）

| 组分 | 单个反应体积 |
| --- | --- |
| DNA Clean Beads | 60 μL |
| Purif Suppl | 0.1 μL |
| Total | 60.1 μL |

##### 15

当反应个数 ≤ 4 时，推荐按照 4-5 个反应数配置 ER 磁珠混合液。

- 反应结束后，将 PCR 管瞬时离心使液体收集至管底，⽴即进行纯化。

请勿在此处停止，应继续完成末端修复产物纯化。

  - 末端修复产物纯化和加 "A" 尾

- 添加试剂、转移上清时请勿触碰、吸取磁珠。若不慎吸到磁珠，可将磁珠与液体全部打回管内，再次分离后再吸取上清。

- 加 "A" 尾简写为 AT。

- 使用前请预热 PCR 仪至反应温度 65 ℃。

    - 准备

试剂：试剂用前混匀，使用后请尽快放回冰箱储存。

表 19 试剂准备

| 试剂名称 | 要求 |
| --- | --- |
| 80% 乙醇 | 自备物料，新鲜配制 |
| TE Buffer | 室温暂存 |
| AT Buffer | 室温解冻，涡旋混匀，离心，冰上暂存 |
| AT Enzyme | 轻弹底部混匀，离心，冰上暂存 |

    - 末端修复产物纯化和加 "A" 尾

- 混匀 ER 磁珠混合液，吸取 60.1 μL 磁珠混合液至样本管中 (3.1.2 节步骤 6)，涡旋混匀至所有磁珠悬浮。

- 室温孵育 5 min，同时根据所需反应数，在冰上配制 AT 反应液，涡旋混匀，瞬时离心后置于冰上。

表 20 AT 反应液的配制

| 组分 | 单个反应体积 |
| --- | --- |
| AT Buffer | 9.5 μL |
| AT Enzyme | 0.5 μL |
| Total | 10 μL |

- 将步骤 2 样本管瞬时离心，再置于磁力架上静置 2~5 min 至液体澄清，小心吸取上清并丢弃。

##### 16

- 保持样本管固定于磁力架上，加入 150 μL 80% ⼄醇漂洗磁珠及管壁，静置 30 s，小心吸取上清并丢弃。尽量吸干管内液体，有少量残留在管壁时可将样本管瞬时离心，在磁力架上分离后，用小量程移液器将管底液体吸干。

- 保持样本管固定于磁力架上，打开管盖，室温干燥，直至磁珠表面无反光、无开裂。

磁珠过度干燥 (开裂) 将导致产量降低。

- 将样本管从磁力架上取下，加入 40 μL TE Buffer 进行 DNA 洗脱。

- 在室温吸取步骤 2 配制的 10 μL AT 反应液至步骤 6 的样本管中，涡旋混匀 3 次，每次 3 s，轻微瞬时离心后将样本管置于提前预热好的 PCR 仪上，跳过第一步 (65 ℃ Hold)，按下表的条件进行反应。

  - 混匀离心后应确保磁珠完全悬浮。

  - 添加 AT 反应液后的样本管不能放到冰上，应⽴即置于 PCR 仪上进行反应，。

表 21 AT 反应条件 (体系: 50 μL)

| 温度 | 时间 |
| --- | --- |
| 70 ℃ 热盖 | On |
| 65 ℃ | Hold |
| 65 ℃ | 15 min |
| 4 ℃ | Hold |

- 反应结束后，将样本管瞬时离心使液体收集至管底，并⽴即进行下一步反应。

请勿在此处停止，应继续完成接头连接反应。

  - 接头连接

- 使用前请预热 PCR 仪至反应温度 25 ℃。

- Adapter 为双链接头，请勿将其置于 30 ℃ 以上的温度，否则易发生解链，影响使用效果。

    - 准备

试剂：试剂用前混匀，使用后请尽快放回冰箱储存。

表 22 试剂准备

| 试剂名称 | 要求 |
| --- | --- |
| WGMS Adapter | 室温解冻，涡旋混匀，离心，冰上暂存 |
| Ad-Lig Buffer | 室温解冻，涡旋混匀，离心，冰上暂存 |
| Ad Ligase | 轻弹底部混匀，离心，冰上暂存 |
| Ligation Enhancer | 混匀离心，使用后至于室温，避光储存 |
| TE Buffer | 室温暂存 |

##### 17

- WGMS Adapter 使用前充分涡旋混匀，不可直接与接头连接反应液混合。

- Ad-Lig Buffer 较粘稠，可涡旋混匀 6 次，每次 3 s，瞬时离心。吸液请慢吸慢放，确保加液准确。

- Ligation Enhancer 首次使用后，置于 10 ℃ ~ 30 ℃ 避光储存。

    - 接头连接

- 根据片选产物末端修复投入量，对接头进行稀释。

Adapter 的质量和用量直接影响建库效率和文库的质量。请根据样本实际情况选择相应的接头稀释倍数。

表 23 不同⽚选产物末端修复投⼊量的 Adapter 使⽤量与稀释⽅法

| ⽚选产物末端修复投 ⼊量 (X, ng) | WGMS Adpter 稀释倍数 | WGMS Adpter 体积 (μL) | TE Buffer 体积 (μL) | 稀释后总体积 (μL) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 < X ≤ 50 | 不稀释 | 5 | - | - |
| 10 < X ≤ 25 | 2 | 5 | 5 | 10 |
| X = 10 | 5 | 2 | 8 | 10 |
|  | 表 24 不同游离 DNA 末端修复投⼊量的 Adapter 使⽤量与稀释⽅法 |  |  |  |
| 游离 DNA (X, ng) | WGMS Adpter 稀释倍数 | WGMS Adpter 体积 (μL) | TE Buffer 体积 (μL) | 稀释后总体积 (μL) |
| 10 < X ≤ 20 | 不稀释 | 5 | - | - |
| 5 ≤ X ≤ 10 | 2 | 5 | 5 | 10 |

AT 产物轻微瞬时离心后，加入 WGMS Adapter 并涡旋混匀至所有磁珠悬浮，轻微瞬时离心后，再加入接头连接反应液。

- 吸取 5 μL WGMS Adapter 至对应的样本管中(3.2.2 节步骤 8)，涡旋混匀 3 次，每次 3 s，瞬时离心后置于冰上。

- 根据所需反应数，在冰上配制接头连接反应液，涡旋混匀 6 次，每次 3 s，瞬时离心后置于冰上。

表 25 接头连接反应液的配制

| 组分 | 单个反应体积 |
| --- | --- |
| Ad-Lig Buffer | 18 μL |
| Ad Ligase | 5 μL |
| Ligation Enhancer | 2 μL |
| Total | 25 μL |

##### 18

推荐在加 "A" 尾反应剩余 5 min 时配制接头连接反应液，配制完成后置于冰上，须 30 min 内使用。

- 缓慢吸取 25 μL 接头连接反应液至各样本管中，涡旋混匀 6 次，每次 3 s，轻微瞬时离心使液体收集至管底后置于冰上。

  - 接头连接反应液较粘稠，吸取时请慢吸慢放，确保加液量正确。

  - 混匀离心后应确保磁珠完全悬浮。

- 将 PCR 管置于提前预热到 25 ℃ 的 PCR 仪上，跳过第一步 (25 ℃ Hold)，按下表的条件进行反应。

表 26 接头连接反应条件 (体系: 80 μL)

| 温度 | 时间 |
| --- | --- |
| 35 ℃ 热盖 | On |
| 25 ℃ | Hold |
| 25 ℃ | 15 min |
| 4 ℃ | Hold |

- 反应结束后，⽴即将 PCR 管瞬时离心。

- 加入 20 μL TE Buffer 至总体系 100 μL。

不建议在此处停止，请继续完成接头连接产物纯化。

  - 连接产物纯化

- 添加试剂、转移上清时请勿触碰、吸取磁珠。若不慎吸到磁珠，可将磁珠与液体全部打回管内，再次分离后再吸取上清。

- 该步纯化反应洗脱试剂为 NF Water。

    - 准备

表 27 试剂准备

| 试剂名称 | 要求 |
| --- | --- |
| 80% 乙醇 | 自备物料，新鲜配制 |
| NF Water | 自备物料，室温储存 |
| DNA Clean Beads | 提前 30 min 取出平衡至室温，每次使用前充分涡旋混匀 |

##### 19

    - 连接产物纯化

若使用 1.5 mL 样本管及适配磁力架进行纯化，请先分别将各样本全部反应液转移至新的 1.5 mL 样本管。

- 混匀 DNA Clean Beads，吸取40 μL DNA Clean Beads至样本管中 (3.3.2 节步骤 7)，用移液器轻轻吹打至少 10 次至所有磁珠悬浮，最后一次应确保将吸头中所有液体及磁珠都打入管中。或涡旋混匀。

- 室温孵育 5 min。

- 将样本管瞬时离心，再置于磁力架上静置 2~5 min 至液体澄清，小心吸取上清并丢弃。

- 保持样本管固定于磁力架上，加入 150 μL 80% ⼄醇漂洗磁珠及管壁，静置 30 s，小心吸取上清并丢弃。

- 重复步骤 4 一次。尽量吸干管内液体，有少量残留在管壁时可将样本管瞬时离心，在磁力架上分离后，用小量程移液器将管底液体吸干。

- 保持样本管固定于磁力架上，打开管盖，室温干燥，直至磁珠表面无反光、无开裂。

磁珠过度干燥 (开裂) 将导致产量降低。

- 将样本管从磁力架上取下，加入 30 μL NF Water 进行 DNA 洗脱，用移液器轻轻吹打至少 10 次至所有磁珠悬浮。或涡旋混匀。

- 室温孵育 5 min。

- 将样本管瞬时离心，再置于磁力架上静置 2~5 min 至液体澄清，小心吸取 28 μL 上清液至新的 0.2 mL PCR 管。

产物纯化后可置 -20 ℃ 冰箱储存。

##### 20

  - 酶促转化

- 在做氧化反应之前，确保连接产物纯化洗脱溶液为 NF Water。

- 操作细节也可参考 NEB 官网 https://www.neb.cn/zh-cn/products/e7125-nebnext-enzymatic-methyl-seq-conversion-module

    - 氧化

使用前请预热 PCR 仪至反应温度。

#### 准备

试剂：试剂用前混匀，使用后请尽快放回冰箱储存。

表 28 试剂准备

| 试剂名称 | 来源 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 非甲基化 Lambda DNA (未打断) | 客户自备，推荐 Promega, 货号: D1521，不需打断，保护连接产物，可提前稀释至 200 ng/μL | 室温解冻，涡旋混匀，离心，冰上暂存 |
| NF Water | 客户自备 | 室温储存 |
| TET2 Reaction Buffer | 客户自备试剂盒 NEBNext Enzymatic Methyl-seq Conversion Module | 室温解冻，涡旋混匀，离心，冰上暂存 |
| TET2 Reaction Buffer Supplement (粉末) |  | 瞬时离心，根据标签上所示体积，使用 TET2 Reaction Buffer 溶解，涡旋混匀，离心，冰上暂存 |
| Oxidation Supplement |  | 室温解冻，涡旋混匀，离心，冰上暂存 |
| DTT |  | 室温解冻，涡旋混匀，离心，冰上暂存 |
| Oxidation Enhancer |  | 轻弹底部混匀，离心，冰上暂存 |
| TET2 |  | 轻弹底部混匀，离心，冰上暂存 |
| Fe (II) Solution |  | 室温解冻，涡旋混匀，离心，冰上暂存 |
| Stop Reagent |  | 轻弹底部混匀，离心，冰上暂存 |

#### 氧化

- 根据反应数，在冰上配制氧化反应液，涡旋混匀，瞬时离心后置于冰上。

##### 21

表 29 氧化反应液的配制

| 组分 | 单个反应体积 |
| --- | --- |
| 非甲基化 Lambda DNA (未打断，200 ng/μL) | 0.75 μL |
| 溶解好的 TET2 Reaction Buffer Supplement | 10 μL |
| Oxidation Supplement | 1 μL |
| DTT | 1 μL |
| Oxidation Enhancer | 1 μL |
| TET2 | 4 μL |
| Total | 17.75 μL |

- 吸取 17.75 μL 氧化反应液至样本管中 (3.4.2 节步骤 9)，涡旋混匀 3 次，每次 3 s，瞬时离心后置于冰上。

- 稀释 Fe (II) 溶液： 取 1 μL Fe (II) Solution 加入到 1249 μL NF water 中，涡旋混匀 6 次，每次 3 s，瞬时离心后室温暂存。

表 30 Fe (II) 稀释液配置

| 组分 | 体积 |
| --- | --- |
| Fe (II) Solution | 1 μL |
| NF water | 1249 μL |
| Total | 1250 μL |

Fe (II) 稀释液需要新鲜配制使用，不能保存，使用完毕后需丢弃。

- 向步骤 2 的样本管中加入 5 μL Fe (II) 稀释液，涡旋混匀 3 次，每次 3 s，瞬时离心后置于冰上。

- 将 PCR 管置于提前预热到 37 ℃ 的 PCR 仪上，跳过第一步 (37 ℃ Hold)，按下表的条件进行反应。

表 31 氧化反应条件 (体系: 50.75 μL)

| 温度 | 时间 |
| --- | --- |
| 45 ℃ 热盖 | On |
| 37 ℃ | Hold |
| 37 ℃ | 60 min |
| 4 ℃ | Hold |

- 反应结束后，将 PCR 管瞬时离心，立即加入 1 μL Stop Reagent，涡旋混匀 3 次，每次 3 s。瞬时离心后置于冰上。

- 将 PCR 管置于提前预热到 37 ℃ 的 PCR 仪上，跳过第一步 (37 ℃ Hold)，按下表的条件进行反应。

##### 22

表 32 终⽌反应条件 (体系: 51.75 μL)

| 温度 | 时间 |
| --- | --- |
| 45 ℃ 热盖 | On |
| 37 ℃ | Hold |
| 37 ℃ | 30 min |
| 4 ℃ | Hold |

- 反应结束后，将 PCR 管瞬时离心后置于冰上。

氧化产物可放置 -20℃ 冰箱，不超过 24 h。

    - 氧化产物纯化

- 添加试剂、转移上清时请勿触碰、吸取磁珠。若不慎吸到磁珠，可将磁珠与液体全部打回管内，再次分离后再吸取上清。

- 该步纯化反应洗脱试剂为 NF Water。

#### 准备

表 33 试剂准备

| 试剂名称 | 要求 |
| --- | --- |
| 80% 乙醇 | 自备物料，新鲜配制 |
| NF Water | 自备物料，室温暂存 |
| DNA Clean Beads | 提前 30 min 取出平衡至室温，每次使用前充分涡旋混匀 |

#### 氧化产物纯化

若使用 1.5 mL 离心管及适配磁力架进行纯化，请先分别将各样本反应液转移至新的 1.5 mL 离心管。

- 混匀 DNA Clean Beads，吸取90 μL DNA Clean Beads 至样本管中 (3.5.1.2 节步骤 8)，用移液器轻轻吹打至少 10 次至所有磁珠悬浮，最后一次应确保将吸头中所有液体及磁珠都打入管中。或涡旋混匀。

- 室温孵育 5 min。

- 将样本管瞬时离心，再置于磁力架上静置 2~5 min 至液体澄清，小心吸取上清并丢弃。

- 保持样本管固定于磁力架上，加入 150 μL 80% ⼄醇漂洗磁珠及管壁，静置 30 s，小心吸取上清并丢弃。

- 重复步骤 4 一次。尽量吸干管内液体，有少量残留在管壁时可将样本管瞬时离心，在磁力架上分离后，用小量程移液器将管底液体吸干。

##### 23

- 保持样本管固定于磁力架上，打开管盖，室温干燥，直至磁珠表面无反光、无开裂。

磁珠过度干燥 (开裂) 将导致产量降低。

- 将样本管从磁力架上取下，加入 28 μL NF Water 进行 DNA 洗脱，用移液器轻轻吹打至少 10 次至所有磁珠悬浮。或涡旋混匀。

- 室温孵育 5 min。

- 将样本管瞬时离心，再置于磁力架上静置 2~5 min 至液体澄清，小心吸取 26 μL 上清液至新的 0.2 mL PCR 管。

产物纯化后可置 -20℃ 冰箱储存，不超过 24 h。

    - 变性

- 使用前请预热 PCR 仪至反应温度。

- DNA 变性后须置于冰上保持单链状态，否则会影响脱氨效率，进而导致转化率低于 99%。

- 可使用甲酰胺或 0.15 M 氢氧化钠对 DNA 进行变性 (二选一)。

#### 准备

试剂：试剂用前混匀，使用后请尽快放回冰箱储存。

表 34 试剂准备

| 试剂名称 | 来源 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 甲酰胺 | 客户自备，Diamond, 货号: A100314-0100 或同等功能试剂 | 从 2 ℃ ~ 8 ℃ 拿出后，室温暂存 |
| 0.15 M 氢氧化钠 | 客户自备 | 现配现用 |
| NF Water | 客户自备 | 室温储存 |

        - 使用 NF Water 将 2 M NaOH 溶液稀释至 1.5 M，例如在 1.5 mL 离心管中添加 100 μL 2 M NaOH

溶液和 33.3 μL NF Water，充分混匀后，可分装并密封保存在 -20 ℃。

        - 每次实验取出分装好的一管，稀释 10 倍到 0.15 M 用于变性。使用完毕后需丢弃，不能重复使用。

#### ⽅法⼀ ：甲酰胺变性(推荐)

- 向 26 μL 氧化纯化产物中 (3.5.2.2 节步骤 9) 加入 4 μL 甲酰胺，涡旋混匀 3 次，每次 3 s，瞬时离心后置于冰上。

- 将 PCR 管置于 PCR 仪上，跳过第一步 (85 ℃ Hold)，按下表的条件进行反应。

##### 24

表 35 变性反应条件 (体系: 30 μL)

| 温度 | 时间 |
| --- | --- |
| 105 ℃ 热盖 | On |
| 85 ℃ | Hold |
| 85 ℃ | 10 min |
| 4 ℃ | 5 min |
| 4 ℃ | Hold |

变性也可采用程序：85 ℃ 10 min (热盖 105 ℃)，反应结束后迅速置于冰上 2 min。

- 反应结束后，⽴即将 PCR 管置于冰上，并进行下步脱氨反应。

#### ⽅法⼆：0.15 M NaOH 变性 (可选)

- 向 26 μL 氧化纯化产物中 (3.5.2.2 节步骤 9) 加入 4 μL 0.15 M NaOH，涡旋混匀 3 次，每次 3 s，瞬时离心后置于冰上。

- 将 PCR 管置于 PCR 仪上，跳过第一步 (50 ℃ Hold)，按下表的条件进行反应。

表 36 变性反应条件 (体系: 30 μL)

| 温度 | 时间 |
| --- | --- |
| 75 ℃ 热盖 | On |
| 50 ℃ | Hold |
| 50 ℃ | 10 min |
| 4 ℃ | 5 min |
| 4 ℃ | Hold |

变性也可采用程序：50 ℃ 10 min (热盖 75 ℃)，反应结束后迅速置于冰上 2 min。

- 反应结束后，⽴即将 PCR 管置于冰上，并进行下步脱氨反应。

    - 脱氨

使用前请预热 PCR 仪至反应温度。

#### 准备

试剂：试剂用前混匀，使用后请尽快放回冰箱储存。

##### 25

表 37 试剂准备

| 试剂名称 | 来源 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| NF Water | 客户自备 | 室温储存 |
| APOBEC Reaction Buffer | 客户自备试剂盒 NEBNext Enzymatic Methyl-seq Conversion Module | 室温解冻，涡旋混匀，离心，冰上暂存 |
| BSA |  | 轻弹底部混匀，离心，冰上暂存 |
| APOBEC |  | 轻弹底部混匀，离心，冰上暂存 |

#### 脱氨

- 根据所需反应数，在冰上配制脱氨反应液，涡旋混匀，瞬时离心后置于冰上。

表 38 脱氨反应液的配制

| 组分 | 单个反应体积 |
| --- | --- |
| NF Water | 58 μL |
| APOBEC Reaction Buffer | 10 μL |
| BSA | 1 μL |
| APOBEC | 1 μL |
| Total | 70 μL |

- 吸取 70 μL 脱氨反应液至各样本管中 (3.5.3 节步骤 3)，涡旋混匀 3 次，每次 3 s，瞬时离心后置于冰上。

- 将 PCR 管置于提前预热好的 PCR 仪上，跳过第一步 (37 ℃ Hold)，按下表的条件进行反应。

表 39 脱氨反应条件 (体系: 100 μL)

| 温度 | 时间 |
| --- | --- |
| 45 ℃ 热盖 | On |
| 37 ℃ | Hold |
| 37 ℃ | 3 h |
| 4 ℃ | Hold |

- 反应结束后，将 PCR 管瞬时离心使液体收集至管底。

脱氨产物可放置 -20 ℃ 冰箱，不超过 24 h。

##### 26

    - 脱氨产物纯化

- 添加试剂、转移上清时请勿触碰、吸取磁珠。若不慎吸到磁珠，可将磁珠与液体全部打回管内，再次分离后再吸取上清。

- 该步纯化反应洗脱试剂为 NF Water。

#### 准备

表 40 试剂准备

| 试剂名称 | 要求 |
| --- | --- |
| 80% 乙醇 | 自备物料，新鲜配制 |
| NF Water | 自备物料，室温暂存 |
| DNA Clean Beads | 提前 30 min 取出平衡至室温，每次使用前充分涡旋混匀 |

#### 脱氨产物纯化

若使用 1.5 mL 离心管及适配磁力架进行纯化，请先分别将各样本反应液转移至新的 1.5 mL 离心管。

- 混匀 DNA Clean Beads，吸取100 μL DNA Clean Beads 至样本管中 (3.5.4.2 节步骤 4)，用移液器轻轻吹打至少 10 次至所有磁珠悬浮，最后一次应确保将吸头中所有液体及磁珠都打入管中。或涡旋混匀。

- 室温孵育 10 min。

- 将样本管瞬时离心，再置于磁力架上静置 2~5 min 至液体澄清，小心吸取上清并丢弃。

- 保持样本管固定于磁力架上，加入 200 μL 80% ⼄醇漂洗磁珠及管壁，静置 30 s，小心吸取上清并丢弃。

- 重复步骤 4 一次。尽量吸⼲管内液体，有少量残留在管壁时可将样本管瞬时离心，在磁力架上分离后，用小量程移液器将管底液体吸⼲。

⼄醇要吸⼲净，否则将导致 PCR 产量降低。

- 保持样本管固定于磁力架上，打开管盖，室温干燥，直至磁珠表面无反光、无开裂。

磁珠过度干燥 (开裂) 将导致产量降低。

- 将样本管从磁力架上取下，加入 22 μL NF Water 进行 DNA 洗脱，用移液器轻轻吹打至少 10 次至所有磁珠悬浮。或涡旋混匀。

- 室温孵育 10 min。

- 将样本管瞬时离心，再置于磁力架上静置 2~5 min 至液体澄清，小心吸取 20 μL 上清液至新的 0.2 mL PCR 管。

产物纯化后可置 -20℃ 冰箱储存，不超过 24 h。

##### 27

  - PCR

- 操作前请仔细阅读第 46 页“PCR BC Primer 使用说明”，遵循碱基平衡的原则，选择合适的

Barcode。

    - 准备

试剂：试剂用前混匀，使用后请尽快放回冰箱储存。

表 41 试剂准备

| 试剂名称 | 要求 |
| --- | --- |
| U-PCR Enzyme | 室温解冻，涡旋混匀，离心，冰上暂存 |
| PCR BC Primer 1-3, 18, 5-8 |  |
| PCR BC Primer 9-16 |  |
| PCR BC Primer-96 |  |

    - PCR

- 分别吸取 U-PCR Enzyme 和 PCR BC Primer 至各样本管中 (3.5.5.2 节步骤 9)，涡旋混匀 3 次，每次 3 s，瞬时离心使液体收集至管底。

U-PCR Enzyme 和 PCR BC Primer 需要分开加到样品中，避免将二者配成混合液之后使用。

表 42 PCR 反应体系

| 组分 | 单个反应体积 |
| --- | --- |
| 脱氨纯化产物 | 20 μL |
| U-PCR Enzyme | 25 μL |
| PCR BC Primer | 5 μL |
| Total | 50 μL |

- 将 PCR 管置于 PCR 仪上，按下表的条件进行反应。

##### 28

表 43 PCR 反应条件 (体系: 50 μL)

| 温度 | 时间 | 循环数 |
| --- | --- | --- |
| 105 ℃ 热盖 | on | - |
| 95 ℃ | 2 min | 1 |
| 98 ℃ | 20 s | N （见下表） |
| 62 ℃ | 20 s |  |
| 72 ℃ | 30 s |  |
| 72 ℃ | 3 min | 1 |
| 4 ℃ | Hold | - |

表 44 不同样本末端修复投⼊量的 PCR 循环数

| 片选 DNA 末端修复投入量 (X, ng) | PCR 循环数 |
| --- | --- |
| X = 50 | 10 |
| 25 ≤ X < 50 | 11 |
| 10 ≤ X < 25 | 12 |
| 游离 DNA 末端修复投入量 (X, ng) | PCR 循环数 |
| X = 20 | 11 |
| 10 ≤ X < 20 | 12 |
| 5 ≤ X < 10 | 13 |

PCR 扩增步骤需要严格控制扩增循环数，可根据 PCR 产量适当调整 PCR 循环数。循环数不足，会导致文库产出不足；循环数过多，又会影响后续数据性能表现。当基因组DNA 质量较差、主带较长时，需适当提高循环数以获取足量产物。

- 反应结束后，将 PCR 管瞬时离心。

  - PCR 产物纯化

添加试剂、转移上清时请勿触碰、吸取磁珠。若不慎吸到磁珠，可将磁珠与液体全部打回管内，再次分离后再吸取上清。

    - 准备

##### 29

表 45 试剂准备

| 试剂名称 | 要求 |
| --- | --- |
| 80% 乙醇 | 自备物料，新鲜配制 |
| TE Buffer | 室温暂存 |
| Purif Suppl | 轻弹底部混匀，离心，冰上暂存 |
| DNA Clean Beads | 提前 30 min 取出平衡至室温，每次使用前充分涡旋混匀 |

    - PCR 产物纯化

- 根据所需反应数，配制 PCR 磁珠混合液，涡旋混匀后置于室温。

表 46 PCR 磁珠混合液的配制

| 组分 | 单个反应体积 |
| --- | --- |
| DNA Clean Beads | 50 μL |
| Purif Suppl | 1 μL |
| Total | 51 μL |

若使用 1.5 mL 离心管及适配磁力架进行纯化，请先分别将各样本全部反应液转移至新的 1.5 mL 离心管。

- 混匀 PCR 磁珠混合液，吸取51 μL PCR 磁珠混合液至样本管中 (3.6.2 节步骤 3)，用移液器轻轻吹打至少 10 次至所有磁珠悬浮，最后一次应确保将吸头中所有液体及磁珠都打入管中。或涡旋混匀。

- 室温孵育 5 min。

- 将样本管瞬时离心，再置于磁力架上静置 2~5 min 至液体澄清，小心吸取上清并丢弃。

- 保持样本管固定于磁力架上，加入 150 μL 80% ⼄醇漂洗磁珠及管壁，静置 30 s，小心吸取上清并丢弃。

- 重复步骤 5一次。尽量吸干管内液体，有少量残留在管壁时可将样本管瞬时离心，在磁力架上分离后，用小量程移液器将管底液体吸干。

- 保持样本管固定于磁力架上，打开管盖，室温干燥，直至磁珠表面无反光、无开裂。

磁珠过度干燥 (开裂) 将导致产量降低。

- 将样本管从磁力架上取下，加入 32 μL TE Buffer 进行 DNA 洗脱，用移液器轻轻吹打至少 10 次至所有磁珠悬浮。或涡旋混匀。

- 室温孵育 5 min。

- 将样本管瞬时离心，再置于磁力架上静置 2~5 min 至液体澄清，小心吸取 30 μL 上清液至新的 1.5 mL

离心管。

产物纯化后可置 -20 ℃ 冰箱储存。

##### 30

  - PCR 产物质检

- 吸取 1 μL PCR 纯化后产物，使用双链荧光定量法，按照定量试剂盒的操作说明书对 PCR 纯化后产物进行定量。

- 若需质检 PCR 纯化后产物的片选分布，可使用电泳分离法，按照相应说明书对 PCR 纯化后产物进行片段分布检测。

表 47 PCR 纯化后产物不同质检⽅法及标准

| 质检⽅法 | 设备/试剂 | 标准 |
| --- | --- | --- |
| 双链荧光定量法 | Qubit dsDNA HS Assay Kit Quant-iT PicoGreen dsDNA Assay Kit 等 | PCR 产物的产量: ≥ 1 pmol |
| 电泳分离法 | Tapestation (Agilent Technologies) Bioanalyzer、LabChip GX、GXII、 GX Touch (PerkinElmer)、 Fragment Analyzer (Advanced Analytical) 等 | / |

PCR 产量可参考如下公式计算。例如，PCR 产物主片段大小 425 bp，其 1 pmol PCR 产物对应的质量

(ng) 应达到 280.5 ng。

公式 1 双链 DNA 样本 pmol 与 ng 间的换算

1 pmol PCR 产物对应的质量 (ng) = PCR 产物主带大小 (bp) × 0.66

公式 2 样本质量计算

公式 3 样本体积计算

样本质量 (ng) = 样本浓度 (ng/μL) × 样本体积 (μL)

样本体积 (μL) = 样本质量 (ng) / 样本浓度 (ng/μL)

下图为磁珠单选样本建库的 PCR 纯化产物的 Agilent 2100 Bioanalyzer 检测结果。

图 3 磁珠单选 PCR 纯化后产物 Agilent 2100 Bioanalyzer 检测结果

##### 31

下图为磁珠双选样本建库的 PCR 纯化产物的 Agilent 2100 Bioanalyzer 检测结果。

图 4 磁珠双选 PCR 纯化后产物 Agilent 2100 Bioanalyzer 检测结果

下图为游离 DNA 建库的 PCR 纯化产物的 Agilent 2100 Bioanalyzer 检测结果。

图 5 游离 DNA 建库的 PCR 纯化后产物 Agilent 2100 Bioanalyzer 检测结果

请勿将 PCR 产物进行多样本 pooling，推荐在 DNB 制备完成后 pooling。

##### 32

- 环化消化

  - 变性及单链环化

参考第 31 页“PCR 产物质检”公式 1 和 3 计算所需样本体积。

    - 准备

试剂：试剂用前混匀，使用后请尽快放回冰箱储存。

表 48 试剂准备

| 试剂名称 | 要求 |
| --- | --- |
| TE Buffer | 室温暂存 |
| Splint Buffer | 室温解冻，涡旋混匀，离心，冰上暂存 |
| DNA Rapid Ligase | 轻弹底部混匀，离心，冰上暂存 |
| X Enhancer | 轻弹底部混匀，离心，冰上暂存 |

    - 变性

- 吸取 1 pmol PCR 产物至新的 0.2 mL PCR 管中，用 TE Buffer 补至总体积 44.5 μL。

- 将 PCR 管置于 PCR 仪上，按下表的条件进行反应。

##### 33

表 49 变性反应条件 (体系: 44.5 μL)

| 温度 | 时间 |
| --- | --- |
| 105 ℃ 热盖 | On |
| 95 ℃ | 3 min |
| 4 ℃ | 5 min |
| 4 ℃ | Hold |

变性也可采用程序：95 ℃ 3 min (热盖 105 ℃)，反应结束后迅速放冰上 2 min。

- 反应结束后，置于冰上，⽴即进行下一步反应。

    - 单链环化

- 根据所需反应数，在冰上配制单链环化反应液，涡旋混匀，瞬时离心后置于冰上。

表 50 打断⽚选 DNA 单链环化反应液的配制

| 组分 | 单个反应体积 |
| --- | --- |
| Splint Buffer | 11.6 μL |
| DNA Rapid Ligase | 0.5 μL |
| X Enhancer | 3.5 μL |
| Total | 15.6 μL |

表 51 游离 DNA 单链环化反应液的配制

| 组分 | 单个反应体积 |
| --- | --- |
| Splint Buffer | 11.6 μL |
| DNA Rapid Ligase | 0.5 μL |
| X Enhancer | 1 μL |
| TE Buffer | 2.5 μL |
| Total | 15.6 μL |

- 吸取 15.6 μL 单链环化反应液至各样本管中 (4.1.2 节步骤 3)，涡旋混匀 3 次，每次 3 s，瞬时离心后置于冰上。

- 将 PCR 管置于 PCR 仪上，按下表的条件进行反应。

##### 34

表 52 单链环化反应条件 (体系: 60.1 μL)

| 温度 | 时间 |
| --- | --- |
| 45 ℃ 热盖 | On |
| 37 ℃ | 30 min |
| 4 ℃ | Hold |

请在此步提前配制酶切消化反应液。

- 反应结束后，将 PCR 管瞬时离心并置于冰上，立即进入下步反应。

  - 酶切消化

    - 准备

试剂：试剂用前混匀，使用后请尽快放回冰箱储存。

表 53 试剂准备

| 试剂名称 | 要求 |
| --- | --- |
| Digestion Buffer | 室温解冻，涡旋混匀，离心，冰上暂存 |
| Digestion Enzyme | 轻弹底部混匀，离心，冰上暂存 |
| Digestion Stop Buffer | 室温解冻，涡旋混匀，离心，室温暂存 |

    - 酶切消化

- 根据反应数，在冰上配制酶切消化反应液，涡旋混匀，瞬时离心后置于冰上。

表 54 酶切消化反应液的配制

| 组分 | 单个反应体积 |
| --- | --- |
| Digestion Buffer | 1.4 μL |
| Digestion Enzyme | 2.6 μL |
| Total | 4.0 μL |

- 吸取 4 μL 酶切消化反应液至样本管中 (4.1.3 节步骤 4)，涡旋混匀 3 次，每次 3 s，瞬时离心后置于冰上。

- 将 PCR 管置于 PCR 仪上，按下表的条件进行反应。

##### 35

表 55 酶切消化反应条件 (体系: 64.1 μL)

| 温度 | 时间 |
| --- | --- |
| 45 ℃ 热盖 | On |
| 37 ℃ | 10 min |
| 4 ℃ | Hold |

- 反应结束后，将 PCR 管瞬时离心，立即加入 7.5 μL Digestion Stop Buffer，涡旋混匀 3 次，每次

3 s。瞬时离心后吸取全部液体至新的 1.5 mL 离心管。

不建议在此处停止，请继续完成酶切消化产物纯化。如果必须停止，请放置于-20 ℃ 冰箱，不超过 16 h (但产量可能会下降 20% 左右)。

  - 消化产物纯化

添加试剂、转移上清时请勿触碰、吸取磁珠。若不慎吸到磁珠，可将磁珠与液体全部打回管内，再次分离后再吸取上清。

    - 准备

表 56 试剂准备

| 试剂名称 | 要求 |
| --- | --- |
| 80% 乙醇 | 自备物料，新鲜配制 |
| TE Buffer | 室温暂存 |
| DNA Clean Beads | 提前 30 min 取出平衡至室温，每次使用前充分涡旋混匀 |

    - 消化产物纯化

- 混匀 DNA Clean Beads，吸取 170 μL DNA Clean Beads 至各样本管中 (4.2.2 节步骤 4)，用移液器轻轻吹打至少 10 次至所有磁珠悬浮，最后一次应确保将吸头中所有液体及磁珠都打入管中。或涡旋混匀。

- 室温孵育 10 min。

- 将离心管瞬时离心，再置于磁力架上静置 2~5 min 至液体澄清，小心吸取上清并丢弃。

- 保持离心管固定于磁力架上，加入 500 μL 80% ⼄醇漂洗磁珠及管壁，静置 30 s 后小心吸取上清并丢弃。

- 重复步骤 4 一次。尽量吸干管内液体，有少量残留在管壁时可将离心管瞬时离心，在磁力架上分离后，用小量程移液器将管底液体吸干。

##### 36

- 保持离心管固定于磁力架上，打开管盖，室温干燥，直至磁珠表面无反光、无开裂。

磁珠过度干燥 (开裂) 将导致产量降低。

- 将离心管从磁力架上取下，加入 32 μL TE Buffer 进行 DNA 洗脱，用移液器轻轻吹打至少 10 次至所有磁珠悬浮。或涡旋混匀。

- 室温孵育 10 min。

- 将离心管瞬时离心，再置于磁力架上静置 2~5 min 至液体澄清，小心吸取 30 μL 上清液至新的 1.5 mL

离心管。

酶切消化产物纯化后产物可置 -20 ℃ 冰箱储存。

  - 消化产物质检

- 吸取 2 μL 单链环状 DNA ，使用 Qubit ssDNA Assay Kit 荧光定量试剂盒，按照定量试剂盒的操作说明对单链环状 DNA 进行定量。

- 最终要求单链环状 DNA (ssCir DNA) ≥ 160 fmol，可根据公式 4 计算所得单链环状 DNA 的摩尔数。例如，PCR 产物主片段大小 425 bp，其单链环状 DNA 应达到 22.44 ng。

公式 4 单链环 fmol 与 ng 间的换算

160 fmol 单链环对应的质量 (ng) = 0.16 × PCR 产物主带大小 (bp) × 0.33

单链环状 DNA 产量达到 160 fmol 以上方足够两次上机测序的量。

请勿将单链环状 DNA 进行多样本 pooling，推荐在 DNB 制备完成后 pooling。

##### 37

- 测序

  - MGISEQ-2000RS WGMS DNB 制备

- 测序时，随着片段增大，测序质量可能会略微下降。应尽可能保证DNA 片段集中度，DNA 片段越集中，测序质量越好；反之，测序质量会有所下降。

- 不同长度的 DNA 文库不建议在任何阶段 pooling 和测序。

- 长度接近的 DNA 文库 (± 50 bp) 可以在 DNB 制备完成后 pooling。

StandardMPS 和 StandardMPS 2.0 测序试剂的 DNB 制备试剂不一样，DNB 制备时需使用对应的 DNB

制备试剂。

    - 准备

试剂：来自 MGISEQ-2000RS 高通量测序试剂套装。试剂用前混匀，使用后请尽快放回冰箱储存。

表 57 试剂准备

| 试剂名称 | 测序试剂套装货号 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| TE 缓冲液 | 1000012554 或 1000012555 (StandardMPS) | 室温解冻，涡旋混匀，离心，冰上暂存 |
| DNB 制备缓冲液 |  | 室温解冻，涡旋混匀，离心，冰上暂存 |
| DNB 聚合酶混合液 I |  | 室温解冻，涡旋混匀，离心，冰上暂存 |
| DNB 聚合酶混合液 II (LC) |  | 轻弹底部混匀，离心，冰上暂存 |
| DNB 终止缓冲液 |  | 室温解冻，涡旋混匀，离心，冰上暂存 |
| TE 缓冲液 | 940-001807-00 或 940-001794-00 (StandardMPS 2.0) | 室温解冻，涡旋混匀，离心，冰上暂存 |
| DNB 制备缓冲液 |  | 室温解冻，涡旋混匀，离心，冰上暂存 |
| DNB ⾼效聚合酶混合液 I |  | 室温解冻，涡旋混匀，离心，冰上暂存 |
| DNB 聚合酶混合液 II (LC) |  | 轻弹底部混匀，离心，冰上暂存 |

##### 38

| 试剂名称 | 测序试剂套装货号 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| DNB 终止缓冲液 |  | 室温解冻，涡旋混匀，离心，冰上暂存 |

    - 退⽕

- 吸取 80 fmol ssCir DNA 产物至新的 0.2 mL PCR 管中，用 TE 缓冲液补足至总体积 10 μL，再向其中加入 10 μL DNB 制备缓冲液，涡旋混匀 3 次，每次 3 s，瞬时离心使液体收集至管底。

表 58 退⽕反应体系

| 组分 | 单个反应体积 |
| --- | --- |
| ssCir DNA 文库 | X μL |
| TE 缓冲液 | 10-X μL |
| DNB 制备缓冲液 | 10 μL |
| Total | 20 μL |

- 将 PCR 管置于 PCR 仪上，按下表的条件进行反应。

表 59 退⽕反应条件 (体系: 20 μL)

| 温度 | 时间 |
| --- | --- |
| 105 ℃ 热盖 | On |
| 95 ℃ | 1 min |
| 65 ℃ | 1 min |
| 40 ℃ | 1 min |
| 4 ℃ | Hold |

- 反应结束后，瞬时离心，将反应液收集至管底。

    - DNB 制备

- 根据所需反应数，在冰上配制 DNB 制备反应液。涡旋混匀 3 次，每次 3 s，瞬时离心后置于冰上。

表 60 DNB 制备反应液的配制 (StandardMPS)

| 组分 | 单个反应体积 |
| --- | --- |
| DNB 聚合酶混合液 I | 20 μL |
| DNB 聚合酶混合液 II (LC) | 2 μL |
| Total | 22 μL |

##### 39

表 61 DNB 制备反应液的配制 (StandardMPS 2.0)

| 组分 | 单个反应体积 |
| --- | --- |
| DNB ⾼效聚合酶混合液 I | 20 μL |
| DNB 聚合酶混合液 II (LC) | 2 μL |
| Total | 22 μL |

- 吸取 22 μL DNB 制备反应液至各样本管中 (5.1.2 节步骤 3)，涡旋混匀 3 次，每次 3 s，瞬时离心后置于冰上。

- 将 PCR 管置于 PCR 仪上，按下表的条件进行反应。

表 62 DNB 制备反应条件 (体系: 42 μL)

| 温度 | 时间 |
| --- | --- |
| 35 ℃ 热盖 | On |
| 30 ℃ | 15 min |
| 4 ℃ | Hold |

  - DNB 制备反应时间同常规测序不同，仅为 15 min。

  - 部分品牌 PCR 仪的热盖升降温速度慢，在热盖升降温过程中，加热模块处于室温状态，且程序未运行。对于这种类型的 PCR 仪，需提前进行热盖预热，确保在进行 DNB 反应时热盖处于工作温度。

  - 热盖温度建议设置为 35 ℃，或尽可能设置成接近 35 ℃ 的最低温度。

- 当 PCR 仪温度达到 4 ℃ 后立即加入 10 µL DNB 终⽌缓冲液，用阔⼝吸头缓慢地吹打混匀 5-8 次，切

勿震荡及剧烈吹打，可置于 4 ℃ 保存备用 (24 小时内使用)。

DNB 一定要用阔口吸头缓慢吹打混匀，切勿离心、震荡及剧烈吹打。

- DNB 制备完成后，吸取 2 μL DNB，使用 ssDNA Assay Kit for Qubit 和 Qubit Fluorometer 仪器进行浓度检测。浓度 ≥ 8 ng/μL 合格，浓度低于 8 ng/μL 的需重新制备。

因 DNB 较粘稠，建议取 2 μL 进行检测。

  - MGISEQ-2000RS DNB 加载

- 甲基化文库只建议 DNB pooling，可以视文库数据量情况决定是否 pooling 测序。

##### 40

  - 为保证取样体积的准确性，建议使用正常吸头取样，用阔口吸头混匀。

StandardMPS 和 StandardMPS 2.0 测序试剂的 DNB 加载体系不一样，DNB 加载时需使用对应的加载体系。

    - DNB 加载 (StandardMPS)

#### 准备

试剂：来自 MGISEQ-2000RS 高通量测序试剂套装。试剂用前混匀，使用后请尽快放回冰箱储存。

表 63 试剂准备

| 试剂名称 | 要求 |
| --- | --- |
| DNB 聚合酶混合液 II (LC) | 轻弹底部混匀，离心，冰上暂存 |
| DNB 加载缓冲液 II | 室温解冻，涡旋混匀，离心，冰上暂存 |

#### 加载体系制备

- 按照下表配制 DNB 加载体系：

表 64 DNB 加载体系 (StandardMPS)

| 组分 | 单个反应体积 |
| --- | --- |
| DNB | 25 μL |
| DNB 加载缓冲液 II | 8 μL |
| DNB 聚合酶混合液 II (LC) | 0.25 μL |
| Total | 33.25 μL |

- 使用阔口枪头混匀后，具体加载步骤请参考 MGISEQ-2000RS 高通量（快速）测序试剂套装说明书第

6 章加载 DNB。

    - DNB 加载 (StandardMPS 2.0)

#### 准备

试剂：来自 MGISEQ-2000RS 高通量测序试剂套装。试剂用前混匀，使用后请尽快放回冰箱储存。

表 65 试剂准备

| 试剂名称 | 要求 |
| --- | --- |
| DNB 聚合酶混合液 II (LC) | 轻弹底部混匀，离心，冰上暂存 |

##### 41

| 试剂名称 | 要求 |
| --- | --- |
| DNB 加载缓冲液 II | 室温解冻，涡旋混匀，离心，冰上暂存 |

#### 加载体系制备

- 按照下表配制 DNB 加载体系：

表 66 DNB 加载体系 (StandardMPS 2.0)

| 组分 | 单个反应体积 |
| --- | --- |
| DNB | 16.5 μL |
| DNB 加载缓冲液 II | 16.5 μL |
| DNB 聚合酶混合液 II (LC) | 0.25 μL |
| Total | 33.25 μL |

- 使用阔口枪头混匀后，具体加载步骤请参考 MGISEQ-2000RS 系统操作指南 (StandardMPS 2.0) 加载 DNB 章节。

  - DNBSEQ-T7RS 测序

本试剂盒构建的甲基化文库在 DNBSEQ-T7RS 上需使用 DNBSEQ-T7RS 甲基化高通量测序试剂套装 (货号: 940-002625-00) 进行测序。

- 请根据下表选择合适的测序策略。

表 67 甲基化⽂库测序策略

| DNBSEQ-T7RS 相机 | 样本类型 | ⽚选⽅式 | 平衡⽂库 | 平衡⽂库⽐例 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| V1.0 | 游离 DNA | 不需片选 | 不需要 | 0% |
| V1.0 | 基因组 DNA | 单选或双选 | V3.0 标准文库试剂 | 30% |
| V2.0 | 游离 DNA | 不需片选 | 不需要 | 0% |
| V2.0 | 基因组 DNA | 单选或双选 | 不需要 | 0% |

- DNB 制备和 DNB pooling 具体操作步骤请参考 DNBSEQ-T7RS 甲基化高通量测序试剂套装使用说明书第 6 章。

- DNB 加载具体操作步骤请参考 DNBSEQ-T7RS 甲基化高通量测序试剂套装使用说明书第 7 章。

- 测序具体操作步骤请参考 DNBSEQ-T7RS 甲基化高通量测序试剂套装使用说明书第 8 章和第 9 章。

##### 42

# 附录

## 打断条件

下图为 Covaris 官网各型号打断仪 55 μL 体积打断条件，仅供参考。请根据具体参数，将基因组 DNA 打断至 100 bp ~ 1000 bp 之间，主带 300 ~ 700 bp。

表 68 Covaris S220 将基因组 DNA (55 μL) 打断⾄ 150-550 bp 的条件

| S220 | Vessel | microTUBE-50 AFA Fiber-Screw-Cap (PN 520166) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Sample Volume | 55 μL |  |  |  |  |  |  |
|  | Holder | S-Series Holder microTUBE-50 Screw-Cap (PN 500492) |  |  |  |  |  |  |
|  | Water Level | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | Temperature (℃) | 7 |  |  |  |  |  |  |
|  | Target BP (Peak) | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 550 |
|  | Peak Incident Power (W) | 100 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 50 |
|  | Duty Factor | 30% | 25% | 20% | 20% | 15% | 10% | 10% |
|  | Cycles per Burst | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
|  | Treatment Time (s) | 150 | 95 | 65 | 45 | 45 | 55 | 50 |

##### 43

表 69 不同型号 Covaris 打断仪将基因组 DNA (55 μL) 打断⾄ 150-550 bp 的条件

| E220 | Vessel | MicroTUBE-50 Screw-Cap (PN 520 166) | 8 microTUBE-50 AFA Fiber Strip V2 (PN 520174) 8 microTUBE-50 AFA Fiber H Slit Strip V2 (PN 520240) | 96 microTUBE-50 AFA Fiber Plate (PN 520168) 96 microTUBE-50 AFA Fiber Plate Thin Foil (PN 520232) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Sample Volume | 55 μL |  |  |
|  | Racks | Rack 24 Place micro TUBE Screw-Cap (PN 500308) | Rack 12 Place 8 microTUBE Strip (PN 500444) | No Rack needed |
|  | Plate Definitions | "E220_500308 Rack 24 Place microTUBE- 50 Screw-Cap +6.5 mm offset" | "E220_500444 Rack 12 Place 8 microTUBE-50 Strip V2 -10mm offset" | "E220_520168 96 microTUBE- 50 Plate -10.5mm offset" "E220_520232 96 microTUBE- 50 Plate Thin Foil -10.5mm offset" |
| E220 evolution | Racks | Rack E220e 4 Place microTUBE Screw Cap (PN 500432) | Rack E220e 8 microTUBE Strip V2 (PN 500437) | Non Compatible |
|  | Plate Definitions | "500432 E220e 4 microTUBE-50 Screw Cap -8.32mm offset" | "500437 E220e 8 microTUBE- 50 Strip V2 -10mm offset" | N/A |
| All | Temperature (℃) | 7 |  |  |
|  | Water Level | 6 | -2 | 0 |
|  | Intensifier (PN 500141) | Yes | Yes | Yes |
|  | Y-dithering | No | No | Yes (0.5 mm Y-dither at 10 mm/s) |

##### 44

表 70 不同型号 Covaris 打断仪将基因组 DNA (55 μL) 打断⾄ 150-550 bp 的条件（续）

| All | Target BP (Peak) | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 550 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Screw-Cap | Peak Incident Power (W) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 30 |
|  | Duty Factor (%) | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 |
|  | Cycles per Burst | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
|  | Treatment Time (s) | 340 | 145 | 62 | 40 | 30 | 50 | 70 |
| 8-Strip | Peak Incident Power (W) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 50 |
|  | Duty Factor (%) | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 |
|  | Cycles per Burst | 500 | 500 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
|  | Treatment Time (s) | 360 | 155 | 75 | 45 | 35 | 52 | 50 |
| Plate | Peak Incident Power (W) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
|  | Duty Factor (%) | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 |
|  | Cycles per Burst | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
|  | Treatment Time (s) | 360 | 155 | 70 | 49 | 34 | 50 | 32 |

##### 45

## PCR BC Primer 使⽤说明

- 本试剂盒 Barcode 为单 Barcode，且所设计的 Barcode 序列位于引物上。

- 本试剂盒引物有 2 个规格: 16 RXN 和 96 RXN。

  - 16 RXN 引物存放在 MGIEasy 全基因组甲基化文库制备模块 (货号: 940-001529-00)，共 2 条八连管引物。

  - 96 RXN 引物存放在 MGIEasy 甲基化接头和单端条形码引物模块 (货号: 940-001531-00)，共提供 1

套板式引物。

- 各规格所搭配引物具体 Barcode 编码信息，见第 46 页“图 6 文库制备模块中 16 RXN Barcode 孔位排列”和第 49 页“图 7 甲基化接头和单端条形码引物模块 PCR BC Primer-96 孔位排列”。

## Barcode 引物使⽤注意

- 相同 Barcode 编号的文库不可在同一条 lane 中测序。

- 吸取不同 Barcode 引物时注意更换吸头，避免交叉污染。

- 使用前必须先离心将液体聚集于管底/板底，轻柔地揭开管盖/可穿刺膜，防止液体飞溅，避免交叉污染；使用时需用移液器吸打混匀液体，使用完毕后需及时盖好管盖/可穿刺膜。

- 对于板式 Barcode 引物，如果发生意外导致可穿刺膜被污染，应立即弃去，用 PCR 封板膜重新封膜。

- 由于设计工艺不同，禁止使用 MGI 其它建库试剂盒中的 Barcode 引物，否则会导致文库构建失败。

    - Sample Barcode 使⽤规则 (16 RXN)

- 对于八连管式 PCR BC Primer，使用时需轻柔地揭开管盖，防止液体飞溅，避免交叉污染，使用完毕后及时盖上管盖。

- 基于碱基组成平衡的原则，PCR BC Primer 必须成组使用。请按照以下说明正确使用。

图 6 ⽂库制备模块中 16 RXN Barcode 孔位排列

  - 4 个 Barcode 成一组：05-08、09-12、13-16，共计 3 组；

  - 8 个 Barcode 成一组：01-03、18、05-08，共计 1 组。

- 当每个样本数据量要求相同时，不同样本数目可参考如下表所示的推荐Barcode 组合方案。

##### 46

表 71 Sample Barcode 使⽤规则 (16 RXN)

| 样本数/lane | 使⽤⽅法（举例） |
| --- | --- |
| 1 | 需至少使用 1 组 Barcode： - 加一组 4 个 Barcode。每个样本加 4 个 Barcode。 例如 13-16，将 4 个 Barcode 取等体积混合成 mix 后加入样本中 |
| 2 | 需至少使用 1 组 Barcode： - 加一组 4 个 Barcode。每个样本加 2 个 Barcode。 例如 13-16，将 13 和 14 取等体积混合后加入样本 1 中，将 15 和 16 取等体积混合后加入样本 2 中 |
| 3 | 需至少使用 2 组 Barcode： - 样本 1、2 采用上述（2 样本数/lane）方法加 Barcode。 - 样本 3 采用上述（1 样本数/lane）方法加 Barcode。 样本 1、2 与样本 3 需使用不同组别的 Barcode。 |
| 4 | 需至少使用 1 组 Barcode： - 加一组 4 个 Barcode。每个样本加 1 个 Barcode。 例如 13-16，将 13、14、15、16 分别加入样本 1、2、3、4 中 |
| 5 | 需至少使用 2 组 Barcode： - 样本 1-4 采用上述（4 样本数/lane）方法加 Barcode。 - 样本 5 采用上述（1 样本数/lane）方法加 Barcode。 样本 1-4 与样本 5 需使用不同组别的 Barcode。 |
| 6 | 需至少使用 2 组 Barcode： - 样本 1-4 采用上述（4 样本数/lane）方法加 Barcode。 - 样本 5-6 采用上述（2 样本数/lane）方法加 Barcode。 样本 1-4 与样本 5-6 需使用不同组别的 Barcode。 |
| 7 | 需使用全部 3 组 Barcode，分三步操作： - 样本 1-4 采用上述（4样本数/lane）方法加 Barcode。 - 样本 5-6 采用上述（2样本数/lane）方法加 Barcode。 - 样本 7，使用剩余的一组 Barcode。加该组内任意一个编号 Barcode。或者将所有编号 Barcode 取等体积混合成 mix 后加入样本中。 样本 1-4、样本 5-6、样本 7 需使用不同组别的 Barcode。 |
| 8 | - 选取两组 4 个 Barcode（09-12 和 13-16）。每个样本加 1 个 Barcode。 |

##### 47

| 样本数/lane | 使⽤⽅法（举例） |
| --- | --- |
| 8+x (x=1~8，总计 9~16个) | 分两步操作： - 8 样本 - 样本1~8 分成 1 组，采用上述（8 样本数/lane）方法加 Barcode。 - 剩余样本分成 1 组，根据 X 的数值，采用上述对应的 1~8 样本数/lane 方法加 Barcode，并注意按照对应要求加不同组别的 Barcode。 上述两组样本间需使用不同组别的 Barcode。 |

- 当样本数据量不同时，一条 lane 中数据量占比大于 20% 的样本不能使用不成组的 Barcode。

例如，有 9 个样本 pooling 于一条 lane 中，其中有 1 个样本要求数据量为 30%，此时需采用如下 Barcode 的方案：8 个样本使用 Barcode 09-16。另外一个样本不可使用单独的一个 Barcode，而是要使用 Barcode 05-08。

##### 48

6.2.3 Sample Barcode 使⽤规则 (96 RXN)

- 对于板式 PCR BC Primer-96，用 75% 酒精喷洒表面并用吸水纸擦拭干净铝膜表面。封膜是可穿透的，封膜表面不能接触尖锐物体。第一次使用时建议用移液器吸头刺穿铝膜直接吸取液体。使用后，刺破孔位的剩余试剂需逐一转移到离心管中，做好标记，-20 ℃ 保存。

- 基于碱基组成平衡的原则，PCR BC Primer 必须成组使用。请按照以下说明正确使用。

图 7 甲基化接头和单端条形码引物模块 PCR BC Primer-96 孔位排列

- PCR BC Primer-96 是每列 A 到 H 8 个为⼀组预设平衡碱基的 Barcode 组合（13-16、05-08、09-12为 4 个 Barcode 成一组）。

- 样本数 < 8，数据量相同，参考附录 第 47 页“表 71 Sample Barcode 使用规则 (16 RXN)”选择 Barcode。

- 样本数 ≥ 8，数据量相同，可按照下表选择 Barcode。

X 的含义为正整数。例如：8X = 8 乘以 X，代表有 8X 个样本。

表 72 PCR BC Primer-96 混合规则

| 样本数 / lane | 使⽤⽅法（举例） |
| --- | --- |
| 8X | 使用 X 组成组的 Barcode，每个样本加 1 个 Barcode |
| 8X+1 | 使用 X 组成组的 Barcode+其他列任意 1 个 Barcode |
| 8X+2 | 使用 X 组成组的 Barcode+其他列任意 2 个 Barcode |
| 8X+3 | 使用 X 组成组的 Barcode+其他列任意 3 个 Barcode |
| 8X+4 | 使用 X 组成组的 Barcode+其他列任意 4 个 Barcode |
| 8X+5 | 使用 X 组成组的 Barcode+其他列任意 5 个 Barcode |
| 8X+6 | 使用 X 组成组的 Barcode+其他列任意 6 个 Barcode |
| 8X+7 | 使用 X 组成组的 Barcode+其他列任意 7 个 Barcode |

##### 49

图 8 样本数量 8 到 15 个混合⽰例

- 如遇到特殊情况（如 1 个孔位 Barcode 试剂不足），以至于无法满足常规混合至少有 1 组 Barcode 组合的要求，或当样本数据量要求不相同时，则需要通过对每测序 cycle 下各碱基含量进行计算来确定混合方案。需遵循在一条 lane 中每个测序位置均保证单个碱基含量不低于 12.5%，不⾼于 62.5%。

表 73 成组的 8 个 Barcode (各碱基含量符合要求)

| Sample1 | A | G | G | A | C | G | T | A | G | A |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sample2 | C | T | G | A | A | C | C | G | A | A |
| Sample3 | G | A | A | C | G | T | G | T | C | G |
| Sample4 | T | C | C | G | T | G | A | C | T | C |
| Sample5 | A | A | T | T | C | A | C | T | G | T |
| Sample6 | C | C | T | G | A | A | G | G | A | T |
| Sample7 | T | T | C | C | T | T | A | C | T | G |
| Sample8 | G | G | A | T | G | C | T | A | C | C |
| 各碱基占⽐（%） | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 |

##### 50

表 74 不成组的 9 个 Barcode (各碱基含量不符合要求)

| Sample1 | A | G | G | A | C | G | T | A | G | T |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sample2 | A | C | G | A | A | G | G | T | C | C |
| Sample3 | G | A | A | C | G | T | G | T | C | G |
| Sample4 | T | C | C | G | T | G | A | C | T | C |
| Sample5 | A | A | T | T | C | A | C | T | G | T |
| Sample6 | G | C | T | G | A | A | G | G | A | T |
| Sample7 | T | G | C | C | T | T | A | C | T | G |
| Sample8 | G | G | A | T | G | A | T | A | C | C |
| Sample9 | G | A | C | G | G | T | C | G | A | G |
| A碱基占⽐（%） T碱基占⽐（%） C碱基占⽐（%） G碱基占⽐（%） | 33.3 22.2 0 44.4 | 33.3 0 33.3 33.3 | 22.2 22.2 33.3 22.2 | 22.2 22.2 22.2 33.3 | 22.2 22.2 22.2 33.3 | 33.3 33.3 0 33.3 | 22.2 22.2 22.2 33.3 | 22.2 33.3 22.2 22.2 | 22.2 22.2 33.3 22.2 | 0 33.3 33.3 33.3 |

##### 51

### - - - 此 页 有 意 留 白 - - -